ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Программное обеспечение для анализа и обработки

мультимодальных медицинских изображений

Рабочий документ по итогам обсуждения концепции

Язык реализации: Python

Версия документа: 1.0

## Назначение документа

Документ фиксирует согласованную концепцию архитектуры программного обеспечения для анализа мультимодальных медицинских изображений в научно-исследовательских целях. Приведённые решения обоснованы причинно-следственными связями: каждое архитектурное решение сопровождается объяснением, какую проблему оно решает и к каким последствиям приводит его отсутствие. Документ является рабочим и подлежит уточнению по мере детализации отдельных модулей.

# 1. Общая концепция интерфейса

Исходное техническое задание определяет интерфейс как систему вкладок (tabs), разделённых по функциональному назначению. Такое разделение обосновано тем, что задачи загрузки данных, их визуальной обработки и клинического анализа предъявляют разные требования к рабочему пространству, и совмещение их в одном экране привело бы к перегруженному и трудно масштабируемому интерфейсу.

## 1.1. Вкладка загрузки данных

Назначение вкладки — импорт, каталогизация и первичный просмотр исследований. Функционально она должна включать:

- панель управления файлами (открыть, добавить, сохранить);

- таблицу паспортных данных пациента: ФИО, возраст, тип исследования;

- окно предпросмотра изображения — текущего либо выбранного из таблицы;

- таблицу расширенных сведений об исследовании: DICOM-метаданные (DICOM info — служебная информация формата DICOM, стандарта хранения медицинских изображений) и перечень уже рассчитанных или предобработанных данных.

Причинно-следственная связь: разделение на «паспортные данные» и «расширенные данные» продиктовано тем, что первые нужны для идентификации пациента при рутинной работе, тогда как вторые требуются эпизодически — при отладке протокола или проверке параметров съёмки. Совмещение этих таблиц в одну перегрузило бы основной рабочий экран второстепенной информацией.

## 1.2. Вкладка работы с изображением

Данная вкладка является основной рабочей зоной анализа и должна содержать инструментальную панель и набор синхронизированных панелей просмотра:

- инструменты: выделение зон интереса (ROI — Region of Interest, область/зона интереса), фильтрация, просмотр характеристик изображения, окно параметров изображения, совмещение изображений (image fusion / registration — регистрация изображений), измерение размеров;

- панель прокрутки для динамических исследований (временны́е серии — например, серии с контрастным усилением);

- панели проекций: сагиттальной, фронтальной, поперечной (аксиальной);

- панель параметров изображения: выбор модальности, палитра (colormap), отсечка и добавление фона (windowing / thresholding — выбор диапазона отображаемых значений);

- таблицу результатов измерений;

- таблицу расчётных параметров по зонам интереса.

Причинно-следственная связь: объединение трёх ортогональных проекций (MPR — Multiplanar Reconstruction, мультипланарная реконструкция) в одной вкладке продиктовано тем, что клиническая и научная интерпретация объёмных данных требует одновременного визуального контроля по всем плоскостям — без этого невозможно корректно позиционировать зону интереса в трёхмерном объёме.

## 1.3. Клинические подпрограммы

Клинические подпрограммы (например, специализированные алгоритмы для конкретных нозологий или типов анализа) должны быть вынесены в отдельные вкладки, но обязаны переиспользовать базовые инструменты — ROI, измерения, фильтрацию — из общего ядра, а не дублировать их реализацию. Причина такого требования: дублирование логики в каждом клиническом модуле приводит к рассогласованию версий алгоритмов и делает невозможной унифицированную валидацию результатов при научной публикации.

## 1.4. Идентификация пациента

На каждой вкладке должна отображаться ФИО пациента и/или однозначный идентификатор. Требование связано с минимизацией риска ошибочного анализа данных не того пациента при работе с большим количеством одновременно открытых исследований — данная функция должна быть реализована на уровне общего для всех вкладок компонента-заголовка, а не дублироваться в коде каждой вкладки отдельно.

## 1.5. Поддержка многомониторной конфигурации

Требование работы с двумя мониторами вытекает из специфики клинических подпрограмм: интенсивная 3D-визуализация, MPR-панели и графики результатов одновременно требуют значительной площади экрана. Технически это реализуется через докируемые панели (dockable panels) на базе Qt (QDockWidget), которые позволяют отделять панель от главного окна и переносить её на второй монитор, а также через программное позиционирование окон средствами QScreen API. Такое решение выбрано вместо жёсткого разнесения экранов на уровне приложения, поскольку сохраняет гибкость: пользователь сам определяет, какие панели вынести на второй монитор, в зависимости от задачи.

# 2. Технологический стек

Выбор библиотек обусловлен требованием профессионального уровня приложения и необходимостью работы с объёмными медицинскими данными без написания низкоуровневой математики визуализации с нуля.

| Назначение | Библиотека | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Графический интерфейс | PySide6 (или PyQt6) | Поддержка многооконности, докируемых панелей, нескольких мониторов; промышленный стандарт для desktop-приложений на Python |
| Чтение/запись DICOM | pydicom | Полная поддержка стандарта DICOM и его метаданных |
| Обработка объёмных данных | SimpleITK / ITK | Ресемплинг, регистрация изображений, фильтрация; работа с 3D и 4D данными |
| 3D-визуализация и MPR | VTK | Промышленный стандарт для мультипланарной реконструкции и объёмного рендеринга |
| 2D-просмотр, интерактивные ROI | pyqtgraph | Высокая скорость отрисовки, встроенные интерактивные элементы |
| Сегментация, морфология | scikit-image | Готовые алгоритмы обработки изображений |
| Хранение метаданных | SQLite + SQLAlchemy | Компактность, простота переноса, лёгкая миграция на PostgreSQL при росте нагрузки |

Следствие данного выбора: основная часть функциональности вкладки «работа с изображением» реализуется как настройка и интеграция перечисленных библиотек поверх собственной модели данных, а не как самостоятельная разработка алгоритмов визуализации — это существенно снижает сроки разработки и риск ошибок в математике визуализации.

# 3. Архитектурный паттерн и структура репозитория

Рекомендуется паттерн MVC/MVVM с жёстким разделением слоя бизнес-логики (core) и слоя интерфейса (gui). Основание для такого решения: клинические подпрограммы и обработка данных должны быть тестируемы и воспроизводимы независимо от интерфейса, а также пригодны для использования в пакетном (batch) режиме без графического окружения — без разделения слоёв это было бы недостижимо.

core/

├── model/        — Patient, Study, Series, Image, ROI, Measurement

├── io/           — загрузка и сохранение (DICOM, NIfTI, файлы проекта)

├── processing/   — фильтрация, регистрация, сегментация

└── plugins/      — интерфейс клинических подмодулей

gui/

├── tabs/         — DataTab, ImageTab, ClinicalTabs

├── widgets/      — переиспользуемые компоненты (viewer, ROI-панель)

└── windows/      — MainWindow, DetachedWindow (для второго монитора)

app.py             — точка входа, сборка зависимостей

Ключевое следствие: любой модуль из core (в том числе клинические алгоритмы) может быть вызван как из графического интерфейса, так и из автономного скрипта пакетной обработки — реализация алгоритма пишется один раз.

# 4. Модель данных

Иерархия базовых классов повторяет модель данных стандарта DICOM. Такое соответствие выбрано намеренно: отклонение от стандартной иерархии на старте проекта неизбежно потребовало бы последующего сопоставления (mapping) между собственной моделью и DICOM при каждом импорте/экспорте, что является источником ошибок и избыточной сложности.

Patient (пациент)

└── Study (исследование)      — дата, тип, направление

└── Series (серия)       — модальность, протокол

└── ImageStack / Volume — 2D/3D/4D данные

## 4.1. Назначение базовых классов

- Patient — ФИО, идентификатор (в т.ч. псевдонимизированный), демографические данные;

- Study — метаданные исследования, список объектов Series;

- Series — модальность (КТ/МРТ/ПЭТ/УЗИ и др.), геометрия (шаг сетки, ориентация в пространстве), ссылка на данные;

- ImageData — обёртка над numpy-массивом с матрицей ориентации в пространстве (affine) и параметрами окна/уровня отображения (window/level);

- ROI — базовый класс зоны интереса с наследниками PointROI, PolygonROI, EllipseROI, VolumeROI; каждый умеет вычислять собственные характеристики в контексте конкретной Series;

- Measurement — результат измерения, связанный с конкретным ROI и методом расчёта;

- ProcessingStep — узел графа обработки данных (фильтр, регистрация и т.п.) с явно определёнными входом, выходом и параметрами.

Причинно-следственная связь Наличие класса ProcessingStep как самостоятельной сущности, а не побочного эффекта функции обработки, обеспечивает историю обработки (provenance) — то есть возможность точно установить, из каких исходных данных, каким методом и с какими параметрами получен конкретный результат. Для научных публикаций это требование является обязательным условием воспроизводимости, а не факультативным удобством.

# 5. Хранение данных и обеспечение целостности

Отдельного рассмотрения требует поставленная задача: обеспечить пользователю прямой доступ к файлам данных, сохранив при этом устойчивость системы к случайному нарушению структуры хранения или удалению файлов вне приложения. Прямой запрет доступа к файлам на уровне операционной системы признан нерациональным решением, поскольку на практике исследователи регулярно работают с данными вне приложения (просмотр в сторонних программах, передача коллегам, резервное копирование), и жёсткие ограничения лишь снижали бы удобство работы, не устраняя риск полностью.

Вместо ограничения доступа предлагается разделение данных на три уровня с разной степенью защиты и обязательный механизм проверки целостности.

## 5.1. Три уровня хранения

| Уровень | Содержимое | Доступ пользователя | Механизм защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Raw storage (исходное хранилище) | Оригинальные файлы DICOM/NIfTI | Только чтение — в том числе для самого приложения | Атрибут «только чтение» устанавливается на уровне файловой системы сразу при импорте |
| Working storage (рабочее хранилище) | Копии/ссылки на исходники, производные данные | Полный доступ через файловый менеджер ОС | Контрольная сумма (checksum) каждого файла хранится в БД; расхождение фиксируется автоматически |
| Project DB (проектная база данных) | Метаданные, ROI, измерения, связи между сущностями | Доступ только через приложение (файл может быть открыт для просмотра, но не для прямого редактирования) | Формат SQLite; целостность обеспечивается транзакционностью СУБД |

Следствие такого разделения: даже если пользователь удалит или переместит файл в рабочем хранилище, система не завершится аварийно и не потеряет данные молча — расхождение будет обнаружено при следующей проверке целостности и отражено в интерфейсе как явный статус, а не как непредсказуемая ошибка.

## 5.2. Служба проверки целостности данных

class DataIntegrityService:
    def verify_series(self, series: Series) -> IntegrityStatus:
        """
        Сверяет файлы на диске с записью в базе данных:
        - существование файла;
        - совпадение контрольной суммы (hash);
        - совпадение количества файлов/срезов.
        """
        ...

Проверка запускается в трёх случаях: при старте приложения (фоновая проверка ранее открытых исследований), при открытии конкретного исследования и по явному запросу пользователя («проверить целостность базы»). При обнаружении расхождения исследование получает статус MISSING (файл отсутствует) либо MODIFIED (файл изменён вне приложения) и отображается в таблице исследований с соответствующей пометкой — это прямое следствие пункта 1.1 технического задания о таблице расширенных сведений об исследовании.

## 5.3. Структура файловой системы проекта

project_root/

├── database.db     — SQLite: метаданные, связи, статусы, история обработки

├── raw/            — исходники (только чтение)

│    └── {patient_id}/{study_uid}/{series_uid}/*.dcm

├── derived/        — результаты обработки (фильтрация, регистрация)

│    └── {series_uid}/{processing_step_id}/...

└── cache/          — превью, миниатюры, пересчитываемые данные

База данных при этом хранит не сами данные, а относительные пути к файлам, метаданные и контрольные суммы. Использование относительных, а не абсолютных путей, обусловлено необходимостью переноса проекта между рабочими станциями без потери связности данных.

# 6. База данных и автоматизация пересчёта

Требование вести базу данных для автоматизированного пересчёта или обработки выбранных исследований напрямую следует из необходимости массовой обработки когорт пациентов в научных задачах — ручная обработка каждого исследования по отдельности непригодна при работе с выборками значимого размера.

## 6.1. Выбор СУБД

Рекомендуется SQLite на начальном этапе с доступом через ORM (SQLAlchemy), а не через прямые SQL-запросы. Причина: SQLite представляет проект в виде одного файла, что упрощает копирование, версионирование и резервное копирование для одиночного исследователя или небольшой лаборатории. При этом использование ORM обеспечивает безболезненную миграцию на PostgreSQL в случае, если в дальнейшем потребуется многопользовательский доступ к единой базе по сети — переписывать потребуется только конфигурацию подключения, а не бизнes-логику.

## 6.2. Граф обработки данных (processing graph)

Основой автоматизированного пересчёта служит явно фиксируемый граф зависимостей между объектом ProcessingStep, введённым в разделе 4:

class ProcessingStep:
    id: UUID
    input_ids: list[UUID]     # входные Series/ImageData
    method: str                # имя функции/модуля обработки
    params: dict                # параметры (сериализуемые в JSON)
    output_id: UUID
    created_at: datetime
    code_version: str            # версия алгоритма — обязательна для воспроизводимости
    status: Enum                 # PENDING, DONE, FAILED, STALE

Наличие поля code_version является прямым следствием требования научной воспроизводимости: без фиксации версии алгоритма невозможно достоверно объяснить расхождение результатов, полученных на одних и тех же исходных данных в разное время.

## 6.3. Порядок автоматизированного пересчёта

- Пользователь выбирает одно или несколько исследований в таблице (множественный выбор, флажки) и указывает требуемый пайплайн обработки.

- Задачи помещаются в очередь (task queue) и выполняются асинхронно — через concurrent.futures при небольшом объёме или через Celery/joblib при значительном — с отображением прогресса и возможностью отмены.

- При изменении исходных данных или параметров метода все зависимые узлы графа ProcessingStep автоматически получают статус STALE (устаревший результат) и подлежат пересчёту; результат при этом не удаляется, что позволяет сравнить старое и новое значения.

- Пакетный (batch) режим без графического интерфейса использует тот же код core, что и интерактивная обработка, что исключает рассогласование логики между интерактивным и автоматическим режимами.

Причинно-следственная связь Статус STALE введён вместо немедленного автоматического пересчёта или удаления устаревшего результата намеренно: мгновенный пересчёт при изменении параметров одного узла графа может вызвать каскадный пересчёт значительной части исследования в неподходящий момент (например, во время интерактивной работы пользователя), тогда как явная пометка оставляет решение о пересчёте за пользователем, не теряя информации об устаревании.

# 7. Дополнения к техническому заданию

Ниже перечислены позиции, добавленные к исходному техническому заданию как логически необходимые следствия уже принятых решений либо как типовые требования к профессиональному программному обеспечению данного класса.

## 7.1. Отмена и повтор действий (Undo/Redo)

Обязательна при редактировании ROI и внесении измерений. Основание: без данной функции ошибочное действие пользователя (случайное удаление или искажение зоны интереса) приводит к безвозвратной потере результата ручной разметки, что для научных задач с высокой стоимостью экспертной разметки является неприемлемым риском.

## 7.2. Журнал изменений (audit trail)

Фиксация того, кто, когда и какое действие (фильтр, ROI, параметр) применил к данным. Помимо требований воспроизводимости научных результатов, данный механизм закладывает основу для последующей клинической валидации приложения, где требование прослеживаемости действий пользователя является обязательным.

## 7.3. Анонимизация и псевдонимизация данных

При использовании реальных пациентских данных в исследованиях режим де-идентификации должен быть реализован на уровне модуля ввода-вывода (io) как базовая функция, а не добавлен впоследствии как надстройка. Основание: отложенная реализация анонимизации типично приводит к тому, что персональные данные успевают попасть в промежуточные файлы, кэш и результаты обработки, откуда их последующее удаление технически затруднено.

## 7.4. Экспорт результатов в структурированном виде

Результаты измерений и расчётных параметров должны экспортироваться в CSV/JSON, а также, где применимо, в формате DICOM-SR (Structured Report — структурированный отчёт формата DICOM). Требование продиктовано необходимостью последующей статистической обработки результатов вне приложения и соответствием отраслевому стандарту обмена структурированными медицинскими данными.

## 7.5. Единая система координат

При совмещении изображений разных модальностей (fusion) необходимо заранее определить общую мировую систему координат (world coordinate system), используемую всеми модулями регистрации и визуализации. Основание: определение системы координат отдельно в каждом модуле обработки на практике приводит к несогласованности результатов совмещения между модулями и требует последующей трудоёмкой унификации.

## 7.6. Профили конфигурации интерфейса

Поскольку разным клиническим подпрограммам требуются разные наборы панелей и их расположение (в том числе с учётом многомониторной конфигурации по п. 1.5), целесообразно сохранять раскладку панелей как именованный профиль, привязанный к конкретному клиническому модулю или пользователю.

# 8. Заключение и дальнейшие шаги

Представленная концепция определяет каркас системы — модель данных, разделение слоёв core и gui, механизм хранения с контролем целостности и подход к автоматизации пересчёта — как основу, допускающую последующее наращивание функциональности без пересмотра базовой архитектуры. Каждый клинический модуль и каждая функция обработки изображений подлежат отдельному уточнению на последующих этапах разработки в рамках уже согласованной структуры.

Предлагаемые следующие шаги:

- детализация схемы базы данных (SQLAlchemy) для таблиц Patient, Study, Series, ProcessingStep, ROI, Measurement с указанием полей и связей;

- разработка прототипа главного окна с двумя базовыми вкладками (загрузка данных, работа с изображением);

- определение интерфейса плагина клинического модуля (базовый абстрактный класс) для последующего независимого добавления клинических подпрограмм.